|  | T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (SATINALMA/DOĞRUDAN TEMİN) |  |
| --- | --- | --- |

SAYI    :  50990011-934/ 							                 TARİH :24/12/2019

KONU  :  TEKLİF VERMEYE DAVET

Tekliflerin verileceği son tarih :27/12/2019

Saat : 11:00'e kadar

FİRMALARA

Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda yazılı hizmet alımının 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22-d maddesi gereğince piyasadan teklif alınması usulü ile yaptırılacaktır. Belirtilen tarih ve saate kadar; teklif mektubunda adı geçen hizmet alımı işi için birim fiyatınızın KDV hariç kaç TL ye vereceğinizi rakam ve yazı ile belirterek proformanızı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satın alma (doğrudan temin) birimine göndermenizi veya fakslamanızı;

Rica ederim.

Dt. Seyfi Barış EKŞİ

Baştabip

| SIRA | MALZEME ADI | MİKTARI | BİRİMİ | BİR BAKIM FİYATI | 12 AYLIK TOP.FİYAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİMİZE BAĞLI İLÇE DİŞ KLİNİKLERİNDEKİ GARANTİSİ OLMAYAN BİYOMEDİKAL CİHAZLARIN (DİŞ ÜNİTİ -RÖNTGEN CİHAZI-KOMPRESÖR-MİKROMOTOR) 12 AYLIK BAKIM-ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ | 4 | BAKIM |  |  |
|  | Kızılırmak ( 57 km ) -Orta ( 107 km)-Atkaracalar (80 km )-Şabanözü ( 46 km) Merkeze uzaklığı | KDV HARİÇ GENEL TOPLAM |  |

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin TAMAMI KDV HARİÇ  (RAKAMLA)……..….………… TL (YAZI İLE) …………………….……………………………. TL. karşılığında vermeyi / yapmayı taahhüt ederim.

| Teslimat Süresi : | ………………….. |
| --- | --- |
| KDV Oranı : | ………………….. |

TARİH FİRMA KAŞE

ADI SOYADI İMZA

GENEL ŞARTLAR:

1-Teklifimizdeki sayı numaranın teklif zarfı üzerine mutlaka yazılması gereklidir. Satın alma servisi doğrudan temin birimine elden teslim edilecek veya (0376)  213 00 35     nolu  faks  no’suna  fakslanacak aslı posta ile idaremize gönderilebilir (Gönderilen mailcankiriadsm.stnalma@saglik.gov.tr  ve  fakslardan sonra ( 0 376 ) 213  00 33   no’ lu  irtibat telefonundan tekliflerinizin ulaştığına dair mutlaka teyit alınız.)

2-İstekliler tekliflerini(Tekliflerin verileceği son tarih  : 27/12/2019- Saat : 10:00'a kadar ) KDV hariç rakam ve yazı ile bütün masrafları dahil olmak şartıyla vermelidirler.

3-Son teklif verme saatinden sonra idareye teklif veren isteklilerin teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4-Ödeme saymanlık ödeme durumuna göre en kısa sürede yapılacak.

5-Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6- Nakliye, sigorta, resim-harç vb. giderler yükleniciye aittir.

…./12/2019  - V.H.K.İ.-Tuğrul ŞEN

.... /12/2019 - İdari Mali İşler Müdürü - Tuna DİNÇ

___________________________________________________________________________________________ _____________________________________

Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi                           /                                                                            Satın Alma – Bilgi için  :  T.ŞEN /V.H.K.İ.

Teklifler İçin Tel : 0(376) 213 00 33 - 118  // Faks: (0 376) 213 00 35	                     Teklifler İçin E-MAİL: cankiriadsm.stnalma@saglik.gov.tr

ADSM  BAĞLI İLÇE HASTANELERİN

GARANTİSİ OLMAYAN TIBBİ CİHAZ BAKIMI  TEKNİK ŞARTNAMESİ

İHALEYE KATILACAK FİRMALAR

- cihazlara bakım yapabileceğine dair Hizmet yeri yeterlilik belgesini veya mesleki yeterliliklerine ilişkin olarak Ticaret Odası Kayıt Sicil Sureti veya Meslek Odası kayıt belgesini teklifleri ile birlikte verecektir.

- Periyodik bakımlarda çalıştıracağı elemanların isimlerini teklifleri ile birlikte verecektir

- Firmalar adres telefon ve acil durumlarda ulaşılacak cep telefon numarasını verecektir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarında ise:

Firmanın sözleşme imzaladığı İş Güvenenliği uzmanı ile İş yerimi hekimi sözleşme fotokopileri.

Bakım onarımda görevlendirilecek personelin İSG Çalışan Eğitim Sertifikasını.(16 saat)Mevcut risklere yönelik bakım yapacağı alanlardaki risklere yönelik risk analiz raporu (Sözleşme imzalandıktan sonra 3 ay içerisinde tanzim edilecek)

- Firmalar tekliflerini birim fiyat olarak verecekler ve hak ediş dönemine ait sözleşmeye göre bakımı yapılan cihazlara ödeme yapılacak. Herhangi bir sebeple tıbbi cihaz veya vakum sistemi envanterimizden çıkabilecek (hek, devretme…) gibi durumlarda ödeme yapılmayacaktır.

- Firmalar tekliflerini hastanemiz satın alma birimince verilecek birim fiyat cetvelini doldurarak vereceklerdir.

BAKIM-ONARIM YAPILACAK CİHAZ ÖZELLİKLERİ

| ADSM VE BAĞLI İLÇE HASTANELERİN CİHAZ BAKIM LİSTESİ |
| --- |
| SIRA | İLÇE HASTANESİ | CİHAZ ADI | MARKASI | CİHAZ NO. | SERİ NO |
| 1 | ATKARACALAR | ALGİNAT KARIŞTIRMA CİHAZI | TORNODO | 1008253619 | 1647 |
| 2 | ATKARACALAR | DİŞ ÜNİTÜ | ADVANCE | 1008068213 | ADV-0674 |
| 3 | KIZILIRMAK | DİŞ ÜNİTÜ | ADVANCE | 1008068216 | ADV-558 |
| 4 | KIZILIRMAK | KOMPRESÖR | DENTSAN | 1014011179 | WKYJ |
| 5 | KIZILIRMAK | PAKETLEME CİHAZI | FARO | 1013343769 | 2170301150 |
| 6 | KIZILIRMAK | DİSTİLE SU CİHAZI | RO | 1013344029 | 476399 |
| 7 | KIZILIRMAK | OTAKLAV | FARO | 1013687254 | 17ST001227 |
| 8 | KIZILIRMAK | ENDOMOTOR | MORİTA | 1010139503 | SN46993 |
| 9 | KIZILIRMAK | AMALGAMATÖR | MLV | 1008256846 | 1 |
| 10 | ŞABANÖZÜ | DENTAL GÖRÜNTÜLEME | NEW LİFE | 1008265902 | 20557 |
| 11 | ŞABANÖZÜ | ALGİNAT KARIŞTIRMA CİHAZI | A.H.T.C. | 1008256844 | MX13120 |
| 12 | ŞABANÖZÜ | DİŞ ÜNİTÜ | A-DEC | 1008068221 | ADV0634 |
| 13 | ŞABANÖZÜ | DİŞ ÜNİTÜ | A-DEC | 1008068215 | ADV0500 |
| 14 | ŞABANÖZÜ | ENDOMOTOR | MORİTA | 1012381289 | SN47584 |
| 15 | ŞABANÖZÜ | OTAKLAV | FARO | 1013687253 | 17ST001226 |
| 16 | ŞABANÖZÜ | DİSTİLE SU CİHAZI | RO | 101344028 | 476426 |
| 17 | ŞABANÖZÜ | PAKETLEME CİHAZI | FARO | 101343768 | 2170301126 |
| 18 | ORTA | ENDOMOTOR | MORİTA | 1008695959 | SN46365 |
| 19 | ORTA | DİŞ ÜNİTÜ | ADVANCE | 1008250252 | ADV-407 |
| 20 | ORTA | OTAKLAV | FARO | 103687252 | 17ST001212 |
| 21 | ORTA | DİŞ ÜNİTÜ | ADVANCE | 1008250253 | ADV-0264 |
| 22 | ORTA | ALGİNAT KARIŞTIRMA CİHAZI | AHTC | 1008253487 | MX11876 |
| 23 | ORTA | DİSTİLE SU CİHAZI | RO | 1013344027 | 476402 |
| 24 | ORTA | AMALGAMATÖR | SİLVER MİX | 1009180847 | 11917 |
| 25 | ORTA | PAKETLEME CİHAZI | FARO | 1013343767 | 2170301039 |
| 26 | ORTA | KOMPRESÖR | DUMA | 1007840824 | 82389 |

1-DİŞ ÜNİTLERİ VE EKİPMANLARI BAKIM-ONARIMI

Firma elemanı gelen talep formunu hastane idaresinin belirlediği çalışma mekânında yer alan bilgisayarda verilecek formatta Excel tablosuna işleyecek ve bu tablo günlük ve haftalık olarak klinik mühendislikçe denetlenecektir fakat Arıza takip modülü çalışıyor ise sistem üzerinden bildirilen arızalar

Klinik Mühendislik birimi tarafından Firma çalışanına yönlendirilecek olup sistem üzerinden arıza sonlandırma işlemi firma çalışanı tarafından yapılacaktır.

Tespit edilecek yanlışlıklar ve hatalarda firma eksik iş yapmış olarak hak edişinden her bir arıza bildirimi eksikliğinde idari şartnamede belirtilen müeyyide uygulanacaktır.

1-1.Diş ünitlerine bağlı olarak kullanılan aeratör, mikromotor, vs sarf malzemeleride bakımcı firmanın uhdesinde olup garantili olan sarfların tesliminden hastanemize gelene kadar olan süreç yine bakımcı firmanın denetiminde olacaktır.

1.2. Firma hak ediş alabilmesi için EK 2 de yer alan aylık bakım formunu kontroller yaparak doldurarak imzalar tamamlandıktan sonra fatura ekinde teslim edecektir.

1.3.Cihazların bakım ve onarımı, yüklenici teknik eleman vasıflarına uygun eleman tarafınca yerinde yapılacaktır.

1.4-Cihazlar için aylık Koruyucu Bakım hizmetleri, sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, her ayın ilk haftasında yapılacaktır. Ancak elde olmayan nedenlerle bakım ve onarımlarda yer değişikliği yapılması gerekirse taraflar en az bir hafta önceden birbirlerini bu hususta haberdar ederek periyodik bakım yapılacak ve bakım saatlerinde mutabakata varacaktır.

1.5.Periyodik bakım esnasında cihaz hakkında kullanıcılara bilgi verilecektir.

1.6.Bakım sırasında firma gerekli kalibrasyon ve test aletlerini temin edecektir.

1.7.Arızalı cihazların tamiri mümkünse yerinde giderilecek, atölyede yapılması zorunlu cihazların nakil işlemleri tümüyle firmaya ait olacaktır.

1.8.Firma  aeratör başlığı, anguldruva, piyasemen, mikromotor vs. ünitlerde kullanılan parçaların arıza tespiti için gerekli işlemleri yapabilecek, bahse konu  cihazlarımızı sökme ve montaj işlemlerini gerçekleştirecek alet ve cihazlara sahip olacaktır. Belirtilen parçaların sökülmesi, yedek parça montajı gibi işlemler Merkezimizde teknik servis elemanlarımızın nezaretinde yapılacaktır.

1.9.Periyodik bakım ve onarımlarda bakımı mümkün olmayan ve değişimi gerektiren bir durum olduğunda yüklenici değişecek parça listesini servis formunda belirterek idareye bildirecektir.

1.10.İlgili cihazlarımızın tamir ve bakım onarımında kullanılacak tüm yedek parçalar Merkezimiz tarafından temin edilecektir.

1.11.Yüklenici bakım ve onarım esnasında kendi teknik elamanın iş güvenliğini sağlamak zorundadır. Bakım ve onarım esnasında oluşabilecek her türlü iş kazalarında tüm kanuni sorumluluk ve doğabilecek tazminat yükleniciye ait olacaktır. Ayrıca bakım ve onarım esnasında, Firma personelinin bilgi eksikliği, ihmalinden veya kasti hatalı müdahalesi sonucunda meydana gelen arızanın neden olduğu maddi zarar, iş kazası ve iş kaybından yüklenici sorumlu olacaktır.

1.12.Yüklenici onarım sonucu, onarım formu düzenleyecek teknisyen ve servis sorumlusunun imzasını müteakip bir nüshasını ilgili birime bırakacaktır.

1.13.Diş Ünitelerinin rutin bakımları hafta içi her gün(tam gün bir teknisyen bulundurulacaktır), diğer cihazların ayda bir bakımı yapılacaktır.

1.14. Ünit girişlerindeki su filtresi her hafta temizlenecektir.

1.15. Reflektörler soğuduktan sonra çok hafif nemli bir bez ile bastırmadan silinecektir.(her hafta)

1.16. Dinamik el aletlerinin girişindeki hava filtreleri temizlenecektir. Bu aletlerin hava ve su ayarları her hafta yapılacaktır.

1.17. Reflektörlerin hareketli yerlerinin(sağa, sola, yukarı, aşağı)kontrolü yapılacaktır.

1.18. Reflektörün ayarlanabilir ışık kademesinin kontrolü yapılır. Aşırı ısınıp ısınmadığı kontrol edilecektir.

1.19. Ünitlerde kullanılan su, hava ve elektrik bağlantılarının kontrolleri yapılacaktır.

1.20.Fotöy motorunun bakımı altı ayda bir kez yapılacaktır. Bu bakım dahilinde; motor fırçaları(kömürler)kontrol edilecek, sonsuz dişliler ve mafsallar yağlanacaktır. Aşağı yukarı kalkma ve geriye yatırılıp kaldırma pozisyonlarının işlevselliği kontrol edilecektir.

1.21.  Valfler kontrol edilecektir.

1.22.  Basınçlı su kontrolü sağlayan diyaframın sağlamlığı kontrol edilecektir.

1.21.Ünitlerin her ay kalibrasyonları düzenli olarak yapılacaktır. Kalibre için manometre kullanılacaktır.

1.23.Bakım sonrası testler yapılacak ve üniteler çalışır halde teslim edilecektir.

1.24.Aşağıdaki bakım-onarım tablosu aylık doldurularak hak ediş ile birlikte teslim edilecektir.

2-PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI BAKIM ONARIMI

2.1-Cihazların fiziki durumları (kırık, çatlak, paslanma, ezilme vb. durumlarının olup olmadığı) kontrol edilecek.

2.2.Cihaz kapakları açılarak vakum ile tozları temizlenecektir.

2.3.Elektronik kartlar kontrol edilecek, kartlar üzerinde tuzlanma var ise uygun solüsyon ile temizlikleri yapılacak ve kurutulduktan sonra yerlerine takılacaktır.

2.4.Cihaz üzerinde bulunan role ve kondüktörlerin temizliği yapılacaktır.

2.5.Kontrol konsülü üzerinde bulunan fonksiyonlar kontrol edilecektir.

2.6.Röntgen tüp bağlantısı ile vakum kontrol edilecektir.

2.7.Cihazın mekanik aksamı kontrol edilecek ve hareketli parçaların sürtünmesini azaltmak ve tozlanmalarını engellemek için uygun yağla yağlanmaları yapılacaktır. Yağlama esnasında hava karışmamasına dikkat edilecektir.

2.8.Cihaz taşıyıcı tekerlekleri kontrol edilecek ve varsa arızaları giderilecektir.

3-DENTAL KOMPRESÖR BAKIM ONARIMI

3.1-Merkezimizde bulunan Dental Kompresörlerinin 12 ay içerisinde 3 ayda bir bakımları periyodik olarak yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

3.2-3 Aylık bakımlarda yağ seviyeleri conta kontrolleri yağ ve hava kaçakları kontrol edilecektir.

3.4-Yıllık bakımlarda ise 6 aylık bakımlarda değişmemiş parçalar, yağ değişimi işlemi yapılarak bütün sistem kontrol edilerek çalışmayan veya deforme olmuş parçaların değişimi yapılacaktır.

3.5-Kompresör sistemimize ait her türlü bakım, onarım, tamirat, ölçüm v.s işlemleri yüklenici firmaya aittir. Değişmesi gereken malzeme yedek parçalar yağlar kurumumuz tarafından karşılanacaktır.

3.6-Şartnamede belirtilen işlemler merkezimizin Teknik servis çalışanları nezaretinde yapılacak ve teknik servis formu düzenlenerek karşılıklı imzalanacaktır.

4-AMALGAMATÖR-ALJİNAT KARIŞTIRMA CİHAZI-ENDODONTİK MİKROMOTOR-DİSTİLE SU CİHAZI - PAKETLEME CİHAZI   VE OTOKLAV BAKIM-ONARIMI

4.1-Amalgamatör, Aljinat Karıştırma Cihazı  ,Endodontik mikromotor,Paketleme Cihazı ,Distile su cihazı  3 ayda  bir periyodik bakımları yapılacak.

5-) ARIZA HALLERİ

5.1-ARIZA DURUMU

5.2-Merkezimiz diş kliniklerindeki yukarıda belirtilen tüm cihazlar için arızaya 24 saatte müdahale edilecektir.

5.3-Cihazın programı ile ilgili bir arıza ise, cihazın üzerinde arıza en kısa zamanda giderilecektir.

5.4-Değişmesi gereken yedek parça, cihazın çalışmasını aksatmamak için en kısa zamanda temin edilecek, temin etme süresi 5(beş) iş gününü aşarsa firmaya 6.maddede belirtilen cezai hükümler uygulanacaktır.

5.5-Sistem çalışma düzeni resmi tatil ve bayram günleri dahil olmak üzere günde 24 (yirmi dört ) saat ve haftada 7 ( yedi ) gün kesintisiz şekilde olacaktır. Firma bu çalışma düzenine göre aylık %95 (doksanbeş) çalışma Uptime garantisi verecektir. Eksik kalan uptime süreleri ilave bakıma eklenecektir.

6-CEZAİ DURUMLAR

6-İdare tarafından belirtilen süre uzatımı halleri hariç, iş zamanında bitirilmediği/ bakım-onarım hizmetinin yapılmadığı taktirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerdin sözleşme bedeli üzerinden   % 0.1 oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz

7-)İLAVELER VE DEĞİŞİKLİKLER: Her periyodik bakım ve onarımın giderilmesinden sonra bu işlem belgelendirilmelidir , Her cihaz için  ayrı  bakım  evrakı  düzenlenecek ve 5(beş) iş günü içinde Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine teslim edilmelidir. Teklifler bakım onarım hizmet alımı olarak verilecek olup, yedek parçalar hariç olacaktır. Yedek parça takılması veya alımı talep edilmesi durumunda İdarenin alıp yüklenici firmaya montajı için teslim etmesi gerekmektedir. (ACİL Durumlar hariç)

___________________________________________________________________________________________ _____________________________________

Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi                           /                                                                            Satın Alma – Bilgi için  :  T.ŞEN /V.H.K.İ.

Teklifler İçin Tel : 0(376) 213 00 33 - 118  // Faks: (0 376) 213 00 35	                     Teklifler İçin E-MAİL: cankiriadsm.stnalma@saglik.gov.tr